## Central de Monitoreo de Temp
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONDIS | [7 empty] | IC-CTE-F421
[8 empty] | Versión: | 2
[8 empty] | Vigencia | 2024-09-06
Equipo: CEN-MON-DATCSL |  |  | Modelo: Mondis - Ultrid-16 |  |  | Edificio: | San Martin de tours 2980
[6 empty] | Sector: | Laboratorio
[6 empty] | Ubicación: | SS1 - 2 Piso
N° serie: VARIOS |  |  | Marca: lOGTAG |  |  | Fecha: | 2025-05-22
Orden M:
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha Ult. Calibración
Termómetro |  | Madgetech | OctTemp2000 | P93230 | 2025-04-15
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [8 empty] | P
El equipo ha necesitado reparación | [8 empty] | NA
El equipo no está reparado. No se puede usar | [8 empty] | NA
Comentarios: | [8 empty] | NA
Puntos de inspección
8.1 | Test de Inspección y Funcionalidad
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.1.1 | Sensores | [7 empty] | P
8.1.2 | Ubicación de los sensores | [7 empty] | P
8.1.3 | Vainas de sensores | [7 empty] | P
8.1.4 | Cables UTP | [7 empty] | NA
8.1.5 | Interfaces LAN | [7 empty] | NA
8.1.6 | Fuentes de alimentación | [7 empty] | NA
8.2.1 | Características del termómetro patrón | [8 empty] | Error permitido
| Incertidumbre de calibración (Up) (Hasta -70°C) | [6 empty] | 0.18 | °C | 2.18
| Incertidumbre de calibración (Up) (-20.10°C) | [6 empty] | 0.14 | °C | 2.14
| Incertidumbre de calibración (Up) (29°C) | [6 empty] | 0.11 | °C | 2.11
| Resolución (rp) | [6 empty] | 0.01 | °C
8.2.2 | Características del termómetro a calibrar
| Error pèrmitido | [6 empty] | 3 | °C
| Resolución (rx) | [6 empty] | 2 | °C
Ubicación Sensor | Sensor | [5 empty] | Datalogger | Patron | Paso o fallo | Incertidumbre combinada expandida (Uc) | Error sistemático (ES) | Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETtx) | Correccion
Laboratorio | 6045102581 | [5 empty] | 21.8 | 19.89 | Paso | 2.2608 | 1.1033 | 3.3642 | -1.1033
Freezer 2 | [6 empty] | 21.8 | 21.77
Subsuelo | [6 empty] | 21.8 | 20.43
Laboratorio | 94555582 | [5 empty] | 5 | 5.97 | Paso | 1.9017 | 0.88333 | 2.7851 | 0.88333
Criofreezer | [6 empty] | 4.9 | 5.1
PISO 2 | [6 empty] | 5.1 | 6.58
Laboratorio | 6045102406 | [5 empty] | 4.9 | 4.99 | Paso | 1.7286 | 0.72333 | 2.452 | 0.72333
Heladera bajo mesada | [6 empty] | 4.1 | 5.13
PISO 2 | [6 empty] | 4.8 | 5.85

## Hoja1
Error sistemático (ES) | Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETtx)
#DIV/0! | #REF!